温州华成封头制造有限公司X射线固定式探伤建设项目

竣工环境保护验收意见

2024年01月26日，温州华成封头制造有限公司根在据华成封头制造有限公司X射线固定式探伤建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江省温州市龙湾区永中街道天中路1509号-8。

项目性质：新建。

建设内容：本项目位于温州市龙湾区永中街道天中路1509号-8，已在公司8号车间西侧新建1间探伤室开展室内工作，配备2台X射线周向探伤机(1台RT-2005TH周向机和1台RT-2505TH周向机)，配套建设操作室、评片室、危废暂存间等辅助用房。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年10月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《温州华成封头制造有限公司X射线固定式探伤建设项目环境影响报告表》的编制。2023年10月31日，温州市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“温环辐〔2023〕16号”。

本项目于2023年11月02日开工建设，2023年11月30日申领了辐射安全许可证，2023年12月15日投入调试运行。项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目总投资为155万元，其中环保投资55万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

探伤室外尺寸：面积为13.6m2，尺寸为3.69m（长）×3.69m（宽）×2.67m（高）；内尺寸:面积为12.25m2，尺寸为3.5m（长）×3.5m（宽）×2.5m（高）；东侧、西侧防护墙（非主射方向）：框架为8#槽钢，敷设18mm铅板；顶棚（主射方向）：框架为12#槽钢，敷设18mm铅板；南侧、北侧防护墙（主射方向）：框架为8#槽钢，敷设18mm铅板；防护门（设于东墙上）：电动单开平移门，门洞的尺寸为3m（宽）×2.2m（高），门的尺寸为3.6m（宽）×2.6m（高），敷设18mm铅板（门与墙体左、右搭接各为300mm，上搭接180mm，下深入地下220mm）；电缆口（U型管）：Φ100mm，两根，地下U型，埋深200mm，穿过探伤室北侧墙与操作室连通；通风管道（U型管）：Φ200mm，地下U型，埋深250mm，位于探伤室西侧，排风通向探伤室外，风机风量100m3/h。钢的密度不低于7.85g/cm3，铅的密度不小于11.34g/cm3。地坪为土层，无地下室，不作特殊防护。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

辐射安全措施：

（1）探伤室已设置门-机联锁装置，防护门被意外打开时，探伤机立刻停止出束。

（2）在探伤室防护门上方和内部同时设置了显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号持续30s左右。

（3）已在探伤室北侧、西侧及探伤室出入口各设置了一个监视器摄像头，在操作室的操作台设置监视器。

（4）已在防护门上张贴了符合要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。

（5）已在探伤室南侧、西侧及操作室各设1个急停按钮，

（6）探伤室设置机械通风装置，风机风量为120m3/h。

（7）探伤室设置了电动的防护门，并在防护门的左侧设置了室内紧急开门装置和防夹装置；

（8）在探伤室防护门外1m处设置了栅栏。

（9）公司落实了《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求对危废暂存间的建设和管理进行了整改，探伤作业产生的危废已委托永嘉县方盛环保科技有限公司龙湾分公司进行处理，并建立了危废台账。

（10）公司已成立了放射防护管理机构，明确了机构管理人员及其职责，制定了《射线装置台账管理制度》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作安全责任书》、《辐射安全防护管理工作制度》、《X射线探伤机安全操作规程》、《事故应急预案》等一系列规章制度，各项辐射环境管理规章制度已张贴于操作室墙上；

（11）公司已组织辐射工作人员参加培训，取得了辐射合格证书；辐射工作人员在温州市职业健康检查与职业病诊断中心（温州市人民医院健康体检部）进行了上岗前体检；已委托浙江亿达检测技术有限公司进行个人剂量监测，并为辐射工作人员配备了1台辐射剂量率仪和2台个人剂量报警仪。

三、工程变动情况

经现场调查、查阅资料，并与环评作对比，本项目建设内容与规模与环评一致，不涉及环境保护安全与防护设施措施的重大变动。

四、环境保护设施防护效果

监测结果表明：

（一）辐射工作场所与环境辐射水平为0.16~0.45μSv/h。

（二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众人员的年有效剂量分别满足环评批复的5mSv和0.25mSv的剂量约束值。

五、验收结论

温州华成封头制造有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意温州华成封头制造有限公司X射线固定式探伤建设项目环境影响报告表（温环）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

（1）加强日常性的辐射安全设施的检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

温州华成封头制造有限公司                                                    2024年01月26日

华成封头制造有限公司X射线固定式探伤建设项目

竣工环境保护验收组名单

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |