| 1.引言………………………………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 2.注意事项…………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3.使用前准备工作 3-1 拆封及检查………………………………………………………………………………… 3-2 配件安装…………………………………………………………………………………… 3-3调平电子秤……………………………………………………………………………… | 1 1 1 |
| 4.产品介绍 4-1 产品规格及产品特性……………………………………………………………………… 4-2 前面板……………………………………………………………………………………… 4-2-1显示说明………………………………………………………………………………… 4-2-2按键说明………………………………………………………………………………… 4-3 电源………………………………………………………………………………………… | 2 3 3 4 5 |
| 5.设定说明及参数描述 5-1 功能设定…………………………………………………………………………………… 5-2 参数说明…………………………………………………………………………………… | 5 5 |
| 6.单点校正及多点校正………………………………………………………… | 7 |
| 7.操作说明 7-1 秤重………………………………………………………………………………………… 7-2 扣重及预先扣重…………………………………………………………………………… 7-3 检校功能 7-3-1重量上下限检校………………………………………………………………………… 7-3-2 数量上下限检校 ……………………………………………………………………… 7-4 计数 7-4-1 单重输入计数及单重记忆/叫出………………………………………………………… 7-4-2 取样计数及自动平均…………………………………………………………………… 7-5 累计、累计显示、累计清除……………………………………………………………… 7-6 秤对打印机初始化（选配的功能）………………………………………………………… 7-7 计算机对秤的控制（选配的功能）………………………………………………………… | 8 8 9 10 10 11 11 12 13 |
| 8. 外接界面 8-1适配卡接脚示意图 ………………………………………………………………………… | 13 |
| 9. 错误信息提示和故障排除 ………………………………………………… 附一：列印样本（选配的功能） | 13 |

目录

- 引言

感谢您购买JH-B电子桌秤。为帮助您正确使用该产品，请仔细阅读使用说明书。

- 注意事项

◎ 请将电子秤置于稳定、平坦的安装使用地点。 详见3-3调平电子秤。

◎ 连接电源之前请先检查电源功率和插座类型是否匹配。详见4-3 电源。

◎ 第一次使用之前请先热机15分钟。

◎ 避免在强风、震动、强电磁波的环境下使用。

◎ 避免将电子秤置于温度变化过大的场所使用（适合使用温度范围：0℃~ 40℃）

◎ 先切断电源，再用湿布擦洗电子秤。

◎ 严禁把电子秤浸泡在水或者其它液体之中。

◎ 如需服务请联系授权经销商。

3.使用前准备工作

3-1拆封及检查

拆开包装盒并检查电子秤有没有在运输过程中遭受损坏。如果有运输损坏或者部件丢失的情况， 请尽快联系经销商。包装盒里面应包含：

● 秤体                              ● 用户手册

● 秤盘                              ● 适配器

3-2配件安装

1）使用之前，请先把电子天平下盖的运送保护螺丝按逆时针方向旋出并取下来。

注：运送保护螺丝可保护精密传感器，以免其在搬运过程中因碰摔受损.JTS-30CC 因其秤量较大，无需运输保护螺丝。

- 将不锈钢秤盘安放在塑料秤盘上即可。

3-3 调平电子秤

为了弥补使用地点的稍微倾斜或少许的不规则，我们可以调平电子秤。

前面板装有水平仪，利用电子秤的调整脚调平水平仪，直至气泡位于水平仪正中间（如下图所示）。

注：每次更换使用地点都需调平电子秤。

4.产品介绍

① 水平仪

② 面板、按键

③ 调整脚

④ 塑料秤盘

⑤ 不锈钢秤盘

⑥ 开关

⑦ 运送保护螺丝

⑧ 电源插槽

4-1 产品规格及产品特性

产品规格

| 机型 | 3K | 6K | 15K | 30K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秤量（千克） | 3 | 6 | 15 | 30 |
| 称重单位 | 千克/磅/克 |
| 显示屏 | 液晶显示（LED背光）、显示位数(6、5、6) |
| 秤盘 | 294 x 228 x 13.5mm 不锈钢材质 |
| 电子天平尺寸 | 330 x 289 x 104mm |
| 使用电源 | DC9v/400mA; 可充式电池：6伏/4安 |

产品特性

高精度设计达1/30000，精确稳定。

充电、插电两用方式，供选择，免除电源不稳定或停电困扰。

具有单点校正及多点校正功能，确保精准度

具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

液晶显示荧幕并具有自动照明功能。

具有三段式数量警示功能，可设定上限，标准，下限数量警示，并具有一组记忆功能。

具有累计数量功能并可以逐笔显示及消除功能。

可选配双向RS-232+RELEY接口，可外接计算机、自粘式打印机、撞针式小型打印机。

4-2 前面板

4-2-1显示说明

- 电池电量低指示符号

- 扣重或预先扣重指示符号

- 归零指示符号, 归零范围在最大秤量的2%以内

- 充电指示灯

- HI指示灯 当称重物品的重量大于上限值且大于等于20个感量，HI指示灯亮起。

OK 指示灯 当称重物品的重量介于上限和下限之间（包括上下限值）且大于等于20个感量，OK指示灯亮起。

LOW指示灯 当称重物品的重量小于下限值且大于等于20个感量，LOW指示灯亮起。

- “預扣” 按数字键输入预先扣重值后， “”指示符号指向“預扣”。

- “淨重”即总重减去皮重。做完扣重或预先扣重的动作后， “”指示符号指向“淨重”。

- “穩定指示”当读数处于稳定状态时，“ ”符号出现在“稳定指示”的上方。

- “自動平均”自动平均功能开启时，“”指示符号指向“自動平均”。

- “累計”累计功能开启时， “”指示符号指向“累計”。

- “單重不足”在单重输入计数过程中，如果输入的单重值小于4/5感量，“”指示符号指向“單重不足”。

- “取樣不足”在取样计数过程中，如果计算出来的单重值小于4/5感量或取样数目少于10个，“”指示符号指向“取樣不足”。

- 总重窗口  ①显示称重物体的重量；②显示累计总重量。

- 单重窗口  ①显示物料平均单重值；②显示累计笔数。

- 总数窗口  ①显示计数物料的数量；②显示累计物料总数。

4-2-2 按键说明

- 0～9数字键 ①用于输入预先扣重值、单重值②其它的数据输入。

- ●键 小数点。

- 【取樣】键 ①按此键进行取样计数，取样后长按此键可关闭自动平均，单重值锁定。 ②设置                    机型时可进行单位切换。

- 【毛净重/设置】键 ①扣重后可通过该键切换毛重显示或净重显示。②长按进入参数设定  ③进入设置上下限设置时可开启或关闭检重功能。

- 【单重/记忆】键  ①在没有单重的情况是叫出记忆的单重。②在有单重的情况下是存储单重。

③输入指定的单重值，然后按此键可执行计数功能。

- 【累计/保存】键 ①累加显示屏显示的数量和重量值。②保存当前级参数的变更。③称量感量  设置。

- 【清除/HI】键 ①此键用于消除输入的数值。②设置检校上限。③输入数值时可在游标闪动的地方数字＋1。④删除累计记录。

- 【歸零/ESC】键 ①按此键做归零动作（归零范围在最大秤量的2%以内）。②按此键取消扣重。         ③退出某个状态或者不保存退出。

- 【(/重示】键 ①可显示总的累计数据（即物料总重、总笔数、总数量）。②可向左循环显示最后10笔（既最新累计的10笔）的具体资料。③参数设定时，循环同一级参数。④输入数值时可使光标往左移动。

- 【列印/LO】键 ①当选择key（手动打印）为当前打印方式时，按此键输出数据。②设置检校        下限。③输入数值时可使游标闪动的地方数字－1

- 【扣重/(】键①手动扣重。②预先扣重。③消除扣重。④参数设定时，循环同一级参数。 ⑤可向右循环显示最后10笔（既最新累计的10笔）的具体资料。 ⑥输入数值可使游标向右移动。

4-3电源

连接电源之前请先检查当地电源功率和插座类型是否匹配，为避免干扰，请使用单独的电源插座。请尽量使用原厂所附之充电适配器。

可选电源

1）（9V/400mA）适配器

2）(6V/4A)内置充电池

电源消耗功率

无背光时，大约可用80小时，消耗功率为300mW

有背光时，大约可用65小时，消耗功率为380 mW

低电池提醒

当重量窗口左上角显示“”符号时，表示电池电量即将耗尽。连接适配器充电，充电指示灯呈红色。当电池充满时充电指示灯变成绿色（大约需要8个小时），请尽快切断电源

5.设定说明及参数描述

5-1 功能设定

1)按【净毛重/设置】键开机或在称重状态下长按

【净毛重/设置】键进入参数设定，窗口显示：

2)按【(/重示】或【扣重/(】键可循环选择参数。

3)按【净毛重/设置】键则进入参数选项。

4)按【(/重示】或【扣重/(】键键循环选择参数选项。

5)按【累计/保存】保存修改内容并返回参数选项或者按【归零/ESC】键不变更设置返回参数选项。

6)按【归零/ESC】键返回秤重状态。

注：进入参数设置后也可直接按数值键选择00~09参数项。

5-2参数说明

- SET00 内码值显示，可按键检测。

- SET01 背光模式切换设定，可供选项有：off，auto，on。

Off ：关闭背光（任何时候背光灯都不亮）。

Auto：秤重稳定或者一有按键动作，背光开启，但是稳定几秒（2s，4s，6s，…，20s, ever）后背光自动关闭。ever=大于9d背光自动开启，并一直持续开启。

On：开启背光（开机状态下，任何时候背光灯都亮起）。

注：进入背光参数设置，当选择到AUTO时，再按【净毛重/设置】进入设置，【(/重示】或【扣重/(】键移数字位选择需要的时间

- SET02 使用单位设定，可供选项有：Kg  Kg，Kg  g，g  g，lb  lb。

注：此参数表示为称重单位与单重单位,例如：选择参数为               即表示称重单位为Kg，单重单位为g/pcs，此时按【取样】可选择单位

- SET03 零点显示范围设定，可供选项有：d0~d5。

d0:第一个感量即可显示。

d1:第二个感量即可显示，放置第一个感量的时候显示0，零点符号不出现。d2~d5依次类推。

- SET04   检重记忆设定，可供选项有：on，off。

on：重新开机自动开启检校状态 。

off：重新开机不会自动开启检校状态。

- SET05 是否稳定检校，可供选项有：on，off。

on：重量、数量在检校范围内且稳定符号出现后才检校。

off：重量、数量在检校范围内即开始检校。

- SET06 检重蜂鸣叫声，可供选项有：Hi，ok ，Lo，out，no.beep。

Hi: 重量大于等于20d且大于上限值时，有声音警示。

ok: 重量大于等于20d且在上下限（含）之间，有声音警示。

Lo: 重量大于等于20d且低于下限值时，有声音警示。

out: 重量大于等于20d且在上下限外，有声音警示。

no.beep: 三段检重(蜂鸣器为静音状态) 。

- SET07 外接设备选择, 可供选项：PC 、JMS、Godex 、BIRCH、ZEBRA、GP、DMP、CK 、ET 、CX、EXCEL、U-KKEY。

PC:计算机输出。

JMS:连接衡器管理系统。

GODEX:自黏式打印机，纸宽5cm*3cm。

BIRCH:自黏式打印机，纸宽5cm*3cm。

ZEBRA:自黏式打印机，纸宽5cm*3cm。

GP：不干胶打印机，纸宽5cm*3cm。

DMP:=针式打印机（厂内只针对SH-24）。

CK: 热敏式打印机（可打印中文）。

ET: 大型LED显示。

CX: CX大屏幕(适用CX大屏幕版本号0.02)。

EXCEL：配合Windows的"串行键设备"功能, 可将重量等数据直接输出至Excel中，详细使用方法参见“使用EXCEL输出格式”。

U-KEY: 配合特定的转接线, 可直接将重量等数据输出到Excel等软件中, 支持WinXP/Win7系统.

注：使用CK打印机打印中文需联系授权经销商做相关设置。

- SET08 设置波特率，可供选项有：9600、4800、2400。

- SET09 设置打印方式，可供选项有：key，stable，contin。

contin：连续送出

stable：稳定送 ，大于等于20d才可稳定输出

key：按键送，有动作就可输出

- SET10 打印格式预设，prt01~prt03具体见下面附一，最多可设100种。

- SET11 滤波等级设定，可供选项有：1，2，3，4。

1：适用于十分稳定的环境，称重速度最快

2：适用于一般的适用环境

3：适用于较震动的环境

4：适用于很震动的环境，称重速度最慢

- SET12 归零扣重条件，可供选项有：stable，auto，always。

stable ：稳定时按扣重或者归零键才动作。

always：无需稳定就可按扣重或者归零键,会立即发生动作。

auto：无需稳定就可按扣重或者归零键,但是到稳定后才发生动作。

- SET13重量记忆参数，可供选项有：on，off。

OFF：重新开机后不显示关机前的重量。

ON： 重新开机后显示关机前的重量。

- SET14 选择检校的类型，可供选项有：Qty.ck，Wt.ck。

Qty.ck :开启数量检校。

Wt.ck ：开启重量检校。

- SET15 参数初始化

按【净毛重/设置】键再按【累计/保存】键进行厂内初始化，显示ok即初始化完成。

6.单点校正及多点校正

注：（1）校正前需设置好秤量，校正所用的单位就是秤量设置时指定的单位。

（2）校正过程中，按【歸零/ESC】键不保存退出校正并返回称重状态。

下面以3kg/0.2g为例：

1)按住【扣重/(】键不放，并打开电源开关，等待窗口显示：

2)清空秤盘，按【扣重/(】键进入零点校正，窗口显示："0.0000"闪烁。

3)等待窗口显示第1校正点重量值，窗口显示：

注：第1校正点根据当前秤量自动提供一个默认值，如3kg秤量

就是1kg。 若需要更改校正值，按【净毛重/设置】键进入数值

修改模式。按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改，修改完成后按【累计/保存】键保存。

4)放置相应砝码并按【扣重/(】键，完成第1点校正，窗口显示：

注：在校完第1点后，处于类似称重的状态，显示窗口可显示重

量值变化。

5)若在零点和至少一个校正点校正完毕后不再校正，则跳到第7步；

若要继续校正则继续第6步操作。

6)任意选择后面的校正点。如已经在1kg处校正好，再加放500g砝

码，显示窗口会自动显示1.5000kg。此时再按【扣重/(】键，完成

第二点校正后，窗口显示：

重复第6步，可实现on3， on4和on5的校正。

7)按【累计/保存】键，窗口显示“”，保存并返回称重状态。

注：若on5校正完成后窗口会自动显示“”，保存并返回称重状态。

7.操作说明

7-1秤重

归零状态下，把重物放于秤盘上，重量窗口显示1.0000kg(毛重)。

注：请先选择相应的量测单位。

7-2 扣重&预先扣重

7-2-1扣重

当称重物体需放置于容器之内，容器须做扣重。

1)在归零状态下，把容器放于秤盘之上，等稳定符号出现后, 按

【扣重/(】键完成扣重动作。窗口显示：

2)把重物置于容器内，此时窗口显示重物的净重值。

3)清空秤盘，窗口显示扣重值（即容器重量）。

4)若要取消扣重，清空秤盘，按【扣重/(】键或【歸零/ESC】键即可。

7-2-2预先扣重

方式一

1)长按【扣重/(】键3秒钟，窗口进入设置预先扣重值模式：

最左边的数字闪烁。

2)设置扣重值：按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3)按【累计/保存】键保存并返回称重模式，窗口显示：

4)把称重物品置于容器内，表头会自动从总重量中扣除容器重量。

5)若要取消预先扣重，清空秤盘，按【扣重/(】键或【歸零/ESC】键即可。

方式二

- 按数字键输入预扣值，预扣值将显示于单重窗口，此时数值闪烁

- 按【扣重/(】键执行预扣，窗口显示：

- 把称重物品置于容器内，表头会自动从总重量中扣除容器重量。

- 若要取消扣重，清空秤盘，按【扣重/(】键或【歸零/ESC】键即可。

注：输入的预扣值应与称重值的单位一致。

7-3检校功能

7-3-1重量上下限检校(需开启重量检校功能，参见参数说明：第16点)

上限值设定

1)在正常称重状态下，长按【清除/HI】键，窗口进入数字修改模式：

最左边的数字闪烁。

2)设置上限值：按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3)按【净毛重/设置】键开启或关闭检校。

4)按【累计/保存】键确认并储存上限值。按【歸零/ESC】键不保存退出并返回称重状态。

下限值设定

1)在正常称重状态下，长按【列印/LO】键，窗口进入数字修改模式：

最左边的数字闪烁。

2)设置下限值：按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LOW】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3)按【净毛重/设置】键开启或关闭检校。

4)按【累计/保存】键确认并储存下限值。按【歸零/ESC】键不保存退出并返回称重状态。

当上下限值设定完成后，把称重放于秤盘：

当称重物品重量低于下限值且大于等于20个感量时，出现LO指示符号。

当称重物品重量介于上限和下限值之间(包括上下限) 且大于等于20个感量时， 出现OK指示符号。

当称重物品重量大于上限时且大于等于20个感量时，出现HI指示符号。

注：进入上下限值设定一旦修改数值则检校默认开启，下限设置大于上限时，上限会自动默认为下限值。

7-3-2 数量上下限检校(需开启数量检校功能，参见参数说明：第16点)

上限值设定

1)在正常称重状态下，长按【清除/HI】键，窗口进入数字修改模式：

最左边的数字闪烁。

2)设置上限值：按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3)按【净毛重/设置】键开启或关闭检校。

4)按【累计/保存】键确认并储存上限值。按【歸零/ESC】键不保存退出并返回称重状态。

下限值设定

1)在正常称重状态下，长按【列印/LO】键，窗口进入数字修改模式：

最左边的数字闪烁。

2)设置下限值：按【(/重示】或【扣重/(】键移位，按【清除/HI】

或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3)按【净毛重/设置】键开启或关闭检校。

4)按【累计/保存】键确认并储存下限值。按【歸零/ESC】键不保存退出并返回称重状态。

当上下限值设定完成后，把称重放于秤盘：

当称重物品数量低于下限值且大于等于20个感量时，出现LOW指示符号。

当称重物品数量介于上限和下限值之间(包括上下限) 且大于等于20个感量时， 出现OK指示符号。

当称重物品数量大于上限时且大于等于20个感量时，出现HI指示符号。

注：进入上下限值设定一旦修改数值则检校默认开启，下限设置大于上限时，上限会自动默认为下限值。

7-4计数

7-4-1单重输入计数及单重记忆/叫出

单重输入计数

1)称重状态下，用数字键及●键输入指定的单重值， 然后按

【单重/记忆】键。

2)放置称重物品于秤盘上，电子秤会计算出物品的数量。

注：如果输入的单重值小于4/5感量，“  ”指示符号指向

“单重不足”。

单重记忆

1) 单重窗口已有单重值，然后按【单重/记忆】键，窗口显示：

2) 输入单重记忆号码，按【(/重示】或【扣重/(】键移位，

按【清除/HI】或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3) 按【累计/保存】键保存单重值并返回称重状态。按【歸零/ESC】键不保存单重值并返回称重状态。

注：可保存20笔单重值（00~19笔）

单重叫出

1) 按【单重/记忆】(若单重窗口不是0,则先按【清除/HI】键)

窗口显示：

2) 输入需要叫出的单重号码，按【(/重示】或【扣重/(】键移位，

按【清除/HI】或【列印/LO】键修改数值或按相应的数字键进行修改。

3) 按【累计/保存】键确定叫出的单重记忆值并返回称重状态。按【歸零/ESC】

键退出单重值叫出并返回称重状态。

7-4-2 取样计数及自动平均

取样计数

- 称重状态下，先把样品置于秤盘或已扣重的容器

里面，接着用数字键输入样品数量，然后按【取樣】键。

电子秤会计算出样品单重,“”指示符号指向“自動平均”。

注：①取样数目越大，平均单重值越准确。②如果计算出来的单重值

小于4/5感量或取样数目少于10个，“ ”指示符号指向“取样不足”。

2）拿开样品，放上称重物，显示器开始计数。

3）按【清除/HI】键取消取样计数动作，返回称重状态。

自动平均

取样过程中，如需要一个更准确的单重值，又不想去数太多的取样物品时，我们可以在秤盘上放置少于或者等于前一次取样数目的样品。 （如第一次取样20个，第二次我们只能加放少于或者等于20个的样品且要大于等于3个），哔一声，电子秤会的自动平均功能将计算出一个更准确的单重值。这个步骤可以一直被重复，直到求得满意的单重值。

手动关闭自动平均：取样后自动平均默认为开启，“自動平均”符号出现。长按【取樣】键自动平均功能关闭，“自動平均”符号消失，单重值锁定。重新取样才可再开启自动平均。

→

7-5 累计、累计显示、累计清除

7-5-1累计

1) 先给物料做单重输入计数或取样计数的动作。(参见7-4-1和7-4-2)

注：容器要预先扣重。

2）等待稳定符号出现后，按【累计/保存】键累加物料数量和重量。

单重窗口显示累计第一笔，“ ”指示符号指向“累计”。过

一秒钟，窗口显示返回称重状态,取下第一批物料。

- 把第二批物料放于秤盘，然后按【累计/保存】键累加第二批物料。重复2-3步骤，直到累计完所有物料。

注：①最多可累计99笔。

②大于等于20d且稳定即可累计，累计一笔后回零才可累计下一笔。

③负数、毛重下不可累计。

④重新取样或更换单重后，累计的数量会根据最新的单重进行调整。

7-5-2累计显示

- 按【(/重示】键进入累计显示窗口：

可显示总的累计数据（即物料总重、总笔数、总数量）。

2）按【(/重示】或【扣重/(】键查看总资料和最后10笔

（既最新累计的10笔）的具体资料。

3）在累计显示窗口下，当外接设备选择计算机、打印机为DMP或CK时，按【列印/LO】键可输出累计数据打印单笔资料或总资料（打印出最后10笔的资料、总重、总数量）。参见打印样本

注：① XX=总累计资料；XX=单笔累计资料。

7-5-3累计清除

1）若要删除总的累计资料或最后10笔（既最新累计的10笔）的具体资料，按【(/重示】或【扣重/(】键移至窗口显示要删除的数据（可单笔也可总的累计资料），然后再按【清除/HI】键。当总的累计资料被删除时，累计指示符号“   ”消失。

7-6．秤对打印机初始化（选配的功能）

操作步骤

| 步骤一 | 按【净毛重/设置】键开机或在称重状态下长按【净毛重/设置】键进入参数设定，按【(/重示】或【扣重/(】键可循环选择参数至SET08 。 |
| --- | --- |
| 步骤二 | 按【净毛重/设置】键进入外接设备选择，按【(/重示】或【扣重/(】键选择打印机类型，当选择好某一个打印机后，按【净毛重/设置】键进行初始化,单重视窗显示打印机类型，总数窗口将显示UNSUP或init？。 |
| 步骤三 | 当显示UNSUP时表示此打印机不支持秤对打印机初始化，按【歸零/ESC】键返回打印机类型选择。当显示init？时表示此打印机需要初始化，按【累计/保存】键进行初始化。按【歸零/ESC】返回打印机类型选择，不对打印机进行初始化。初始化完毕后显示ok，1秒后显示此打印机类型，继续进行其它参数设置，退出参数设置直接按【歸零/ESC】键，返回秤重状态。 |

7-7.计算机对秤的控制（选配的功能）

操作步骤

| 步骤一 | 配合适配卡，连接RS232，外接设备选择PC机 |
| --- | --- |
| 步骤二 | 打开串口调试，在发送区输入大写字母“Z”、“T”、“C”、“R” 、“P”再按发送，秤可执行相应的动作“Z”对应归零，“T”对应扣重，“C”对应取消扣重，“R”与“P”对应打印，同时有按键声 |

8. 外接界面

☆ 若需要外接选配，请先选配适配卡（RS232+Relay）。

备注：无RTC

8-1适配卡接脚示意图

9.错误信息提示和故障排除

| 错误显示 | 问题状况 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| ERR0 | 归零时超出归零范围 | 使得重物在2%满载内 |
| ERR1 | 设置精度超出300-300000 或称量不符合规格 | 调整精度或调整精度再重设称量 |
| ERR2 | 超出开机零点范围 | 1.检查秤盘上是否有其它物品干涉，移开该物品2.、LOAD CELL 故障，需更换或联系维修部门。 |
| ERR3 | 超出A/D解析范围 | 1.检查是否A/D 故障，更换AD 2.LOAD CELL 故障，需更换或联系维修部门 |
| ERR4 | EEPROM Chksum有误 | 重新焊EEPROM或联系维修部门 |
| ERR5 | 称重物超出满载+9e | 将超载的部分拿开 |
| ERR6 | 超出显示范围 | ------------------ |
| ERR7 | 累计笔数超出范围 | 删除累计笔数 |
| ERR8 | 检重设置上下限值超过满载 | 重新设置检重值 |
| ERR9 | 超出扣重范围或预扣重值超出范围 | 使扣重值满足：0＜扣重值≤满载 |
| ERR10 | 校正值错误 | 放置正确的砝码校正且校正值≤满载 |

附一：打印样本（选配的功能）

BIRCH/GODEX/ZEBRA/GP预设之打印样本

Prt-01                                 Prt-02

Prt-03

CK、DMP预设之打印样本

Prt-01                            Prt-02

Prt-03(英文打印)                    Prt-03（CK中文打印）

当在累计显示时,且单重窗口显示时按打印键将印出下列样式.

注：（1）打印样本”可变化相当多的格式。当使用者提出其格式需求后，对于BIRCH/GODEX/ZEBRA/GP打印机，经由原厂设计格式文档再E-mail回传给使用者，经由计算机灌进格式文文件，即可印出想要印出之格式。对于DMP/CK（热敏式打印机）打印机，则需更改秤的设计。

# Text boxes

0.500 kg

10 pcs

N.W.:   0.500   kg

U.W.:   0.0500  kg/pcs

Total:     10pcs

0.500 kg

10 pcs

N.W.:

0.500  kg

U.W.:

0.0500 kg/pcs

Total:

10 pcs

净重:

0.500  kg

单重:

0.0500 kg/pcs

总计:

10 pcs

(01)    1.000 kg

20 pcs

(02)    1.000 kg

20 pcs

(03)    1.000 kg

20 pcs

----------------------

(03)    3.000 kg

60 pcs